X射线成像位置精度测量数据

英文名称：Data of patient position accuracy with X-ray imaging

DOI：10.12072/ncdc.imp.db3985.2023

CSTR：11738.11.NCDC.IMP.DB3985.2023

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

该数据属于X射线成像装置的位置精度测量的实验数据，用于描述X射线成像装置的性能指标，通过影像设备和图像处理方法对患者靶区在治疗前进行精准的定位、在治疗过程中进行实时运动跟踪，实现对肿瘤的精确放射治疗，降低对肿瘤周边正常组织及关键器官的损伤。

数据源描述

定位中心点机械偏差测试了6次；定位精度测试了18个位置；定位稳定性测试了两组，每组测量10次；由呼吸引导的靶区运动探测精度测试了30次。中心点机械偏差的平均值为0.03mm；定位精度的最大值为0.54mm；定位稳定性的标准偏差的最大值为0.09mm；运动靶区探测精度检测，定位稳定性的标准偏差的最大值为1.12mm。

数据加工方法

由X射线成像装置的位置精度测量的实验产生

数据质量描述

定位中心点机械偏差通过安装固定校准装置，使校准装置的金属球的位置与定位基准点一致，使用校准软件采集一对X射线投影图像，计算金属球中心位置的机械偏差；定位精度使用带有金标的人体模型来测试；定位稳定性使用人体模型来测试；由呼吸引起的靶区运动探测精度使用呼吸运动模型来测试。

基本信息

采集时间：2018/12/20-2018/12/22

采集地点：甘肃,兰州

数据量：6.3 MiB

数据格式：word

坐标系： 无

关键词标签

主题：X射线引导, 患者摆位, 实时跟踪
	
      学科：
      
	
      时间：2018
	
      地点：甘肃省,  兰州

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：肖国青

元数据作者：肖国青

数据管理者：肖国青

项目支持信息

编号：2017YFC0107500，
      名称：多模式引导的多粒子生物适形调强新技术研究与实现

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

肖国青. X射线成像位置精度测量数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.IMP.DB3985.2023.