Octavius 4D系统稳定性验证分析

英文名称：Stability analysis of Octavius 4D system

DOI：10.12072/ncdc.imp.db4137.2023

CSTR：11738.11.NCDC.IMP.DB4137.2023

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

本文探讨了Octavius 4D系统用于容积旋转调强放射治疗（VMAT）三维剂量验证的稳定性。比较分析了semiflex电离室和Octavius 729探测器阵列在6 MV、10 MV射束下对射野大小、剂量线性、剂量率线性和射野输出因子的响应。测量观察Octavius 4D系统旋转过程中角度仪示值与机架角的角度偏差。用3 %/3 mm标准分析（10×10）cm2旋转照射计划和VMAT计划机架归零与旋转照射的二维剂量分布；用3%/3 mm gamma分析标准评估VMAT计划。结果显示，预热剂量大于6 Gy是探测器稳定的必要条件。探测器阵列剂量响应是线性的，不同标称剂量率下剂量测量是稳定的。旋转照射过程中加速器机架角和Octavius 4D模体旋转角度误差在0.4°以内。6 MV和10 MV射束VMAT计划在分析标准为3%/3 mm时，三维剂量分布的平均通过率分别为96.03%和95.56%，满足临床计划剂量验证的标准。Octavius4D模体联合Octavius 729探测器阵列是一套稳定性装置，用于治疗前验证VMAT计划是可靠的。

数据源描述

文章比较分析了semiflex电离室和Octavius 729探测器阵列在6 MV、10 MV射束下对射野大小、剂量线性、剂量率线性和射野输出因子的响应等。

数据加工方法

利用Octavius 4D系统加工

数据质量描述

良好

基本信息

采集时间：2017/01/01-2019/12/31

采集地点：甘肃兰州

数据量：11.4 MiB

数据格式：pdf

坐标系： 无

关键词标签

主题：Octavius 4D系统, 容积旋转调强放射疗法, 探测器矩阵, γ通过率, 稳定性
	
      学科：
      
	
      时间：2018
	
      地点：甘肃省,  兰州

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：肖国青

元数据作者：肖国青

数据管理者：肖国青

项目支持信息

编号：2017YFC0107500，
      名称：多模式引导的多粒子生物适形调强新技术研究与实现

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

肖国青. Octavius 4D系统稳定性验证分析. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.IMP.DB4137.2023.