发散型准直器限束孔应用于被动散射质子放疗可行性研究

英文名称：Feasibility Study on Whether Divergent Aperture Can be Used on Proton Therapy Radiotherapy

DOI：10.12072/ncdc.imp.db4138.2023

CSTR：11738.11.NCDC.IMP.DB4138.2023

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

本文使用蒙特卡洛软件TOPAS (TOol for PArticle Simulation) 对质子束流经过发散型与传统型准直器限束孔后进入水模体中的过程建模，分析了两种准直器的边缘散射效应对剂量及中子能谱分布的影响，分别测试70,110, 160, 200,230,250MeV 能量下的质子束流，发现传统Aperture在70MeV的质子束下边缘散射效应最明显，在距水箱表面0.5cm 深度处横向剂量曲线平坦度、均匀度分别达到4.63%, 108.05%，随着深度增加边缘散射效应逐渐减弱，在布拉格峰位置处接近消失。使用发散型准直器限束孔后，在70MeV下平坦度、均匀度分别降至1.28%, 101.31%，对于100, 160, 200MeV 质子束均有不同程度改善。对于能量接近250MeV 的质子束，发散型准直器限束孔设置下横向剂量曲线并无优势。边缘散射效应导致的剂量不均随水深增加而减弱，对于各个能量质子，使用发散型准直器限束孔后次级中子减少。研究结果表明，发散型准直器限束孔应用于PSPT 效果显著，为进一步应用于临床提供数据支撑。

数据源描述

实验数据

数据加工方法

利用蒙特卡洛软件TOPAS加工

数据质量描述

良好

基本信息

采集时间：2017/01/01-2019/12/31

采集地点：甘肃兰州

数据量：5.8 MiB

数据格式：pdf

坐标系： 无

关键词标签

主题：TOPAS, 准直器限束孔, 边缘散射
	
      学科：
      
	
      时间：2018
	
      地点：兰州,  甘肃省

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：肖国青

元数据作者：肖国青

数据管理者：肖国青

项目支持信息

编号：2017YFC0107500，
      名称：多模式引导的多粒子生物适形调强新技术研究与实现

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

肖国青. 发散型准直器限束孔应用于被动散射质子放疗可行性研究. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.IMP.DB4138.2023.