基于蒙特卡罗和CT数据体素模型的双能Ｘ射线吸收法腰椎骨密度成像参数优化

英文名称：Parameter optimization of lumbar spine bone density imaging using dual-energy X-ray absorption based on Monte Carlo and CT data voxel model

DOI：10.12072/ncdc.imp.db4087.2023

CSTR：11738.11.NCDC.IMP.DB4087.2023

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

本文研究了双能X射线吸收法（DXA）成像过程并优化成像参数，为提高双能X射线骨密度仪的成像质量提供理论依据。采用蒙特卡洛方法，并构建基于患者计算机断层扫描影像数据（CT）的体素模型，利用模拟产生的高低能X射线能谱，分别照射体素模型腰椎部位得到骨密度图像。计算每幅图像的品质因数（FOM），FOM基于由探测器记录的X射线强度的量子统计特性导致的不确定性以及患者接受的辐射剂量，FOM值越小则优化程度越好。根据FOM优化高低能管电压组合、过滤铜片厚度以及入射强度比。结果表明，低能管电压75 kVp时，FOM最低，高能管电压在200 kVp以下时，高能管电压越高，FOM越低。随着铜片厚度增加，FOM下降并且下降趋势逐渐变缓。随着低能与高能的入射强度比增加，FOM先降低后升高。低能管电压为70~80 kVp，高能管电压为160~200 kVp，产生高能能谱时额外添加过滤铜片厚度0.3 mm，入射强度比值（低能/高能）为1~5时，能在获得较好的DXA图像质量的同时使患者受到较小的辐射剂量。

数据源描述

选取一名77岁男性的CT数据，编写MATLAB脚本，读取CT的DICOM文件，获取HU值。

数据加工方法

采用蒙特卡罗模拟方法加工

数据质量描述

良好

基本信息

采集时间：2017/01/01-2019/12/31

采集地点：甘肃兰州

数据量：7.3 MiB

数据格式：pdf

坐标系： 无

关键词标签

主题：蒙特卡罗模拟, 计算机体素模型, 双能X射线, 骨密度城像, 城像参数优化
	
      学科：
      
	
      时间：2017 2018
	
      地点：兰州,  甘肃省

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：肖国青

元数据作者：肖国青

数据管理者：肖国青

项目支持信息

编号：2017YFC0107500，
      名称：多模式引导的多粒子生物适形调强新技术研究与实现

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

肖国青. 基于蒙特卡罗和CT数据体素模型的双能Ｘ射线吸收法腰椎骨密度成像参数优化. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.IMP.DB4087.2023.